云浮市中医院超声诊断设备维保服务项目市场调研公告

我院计划购买超声诊断设备维保服务，现开展项目需求的市场调研，欢迎有意向且有相关资质的供应商递交维保服务方案（含报价）。

本次仅为超声诊断设备维保服务的市场调查，并非服务招标采购，所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面名单。我单位对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

- 服务范围：

- 本项目调研要求对以下设备提供维保服务。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高端全身彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 深圳迈瑞医疗电子股份有限公司 | R9 |
| 2 | 四维彩色多普勒超声系统 | 1 | 美国西门子医疗系统公司 | ACUSON X300 PREMIUM EDITION |
| 3 | 彩色超声诊断仪 | 1 | 三星麦迪逊有限公司 | UGEO H60 |
| 4 | 彩色超声诊断系统 | 1 | 飞利浦超声股份有限公司 | EPIQ 5 |
| 5 | 超声诊断仪（三星麦迪逊） | 1 | 三星麦迪逊有限公司 | HS50 |
| 6 | 彩色多普勒超声系统 | 1 | 深圳迈瑞医疗电子股份有限公司 | DC-3T |
| 7 | 便携式彩超 | 1 | GE | Versana Active |
|  | 合计 | 7 |  |  |

- 维保内容:

- 1、包括提供每年不少于四次定期保养服务，不限次数的软件备份升级、远程技术支持和现场应急检修服务。

- 2、免费提供无限次数的万元以下主机（含显示器）和探头维修以及每年5次（三年共15次）的万元以上主机和探头维修服务。

3、服务期内，免收技术服务的全部人工费用及差旅费。

4、探头保障：在维修期间需提供备用探头保障临床使用。

二、项目服务要求

1、预防性保养：每台超声设备每年需提供至少4次免费预防性保养，包括但不限于设备清洁除尘、影像质量检查、运行状态检查、电气安全检测及性能校准，并提供详细的保养报告。

2、响应时间：设备发生故障时，须提供24小时电话、网络等技术支持，响应时间为2小时以内，如以上技术支持无法在8小时内解决设备故障，须在24小时内提供备用板件及探头到达现场进行检修。

3、开机率保证：服务商需保证维保设备全年开机率不低于95%（按365天计算）。若低于标准，需按比例顺延保修期或承担相应违约责任 。

4、备用机支持：若设备故障严重，24小时内无法修复时，服务商需提供同等级别或以上配置的便携式或台式彩超作为备用机，以满足基本临床检查需求 。

5、软件升级：免费提供设备系统软件的安全补丁升级及版本优化服务，确保设备软件处于最新稳定状态，且不涉及知识产权纠纷。

- 6、保修期内如有设备报废，该台设备保修费用按使用月份结算。

三、项目服务报价

| 序号 | 采购内容 | 服务期限 | 服务费报价 （人民币/元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声诊断设备维保服务 | 3年 |  |

注：服务费报价为供应商拟参与本项目所有费用，包括但不限于本项目服务过程的所有备件、巡查、检测、调试、培训、维修保养的人工、交通差旅、耗材、检测调试的设备仪器、工具、管理、利润风险、国家政府相关部门的税费及有关规费、社保金等相关费用。

- 报名要求：

- 生产厂家或第三方维修企业报名文件内容（注：报名资料按以下顺序制成电子文档）

- 1、项目服务报价。

- 2、联系人、职务、电话。

- 3、设备维保方案：包含但不仅限于维保服务报价、服务范围、服务内容、服务承诺及增值服务、配件合法渠道来源证明或仓库图片及说明材料等。

- 4、公司有效期内全套证件。

- 5、法人授权委托书。

- 6、医院客户同机型维保清单、相关工程师资质。

- 五、联系人及联系方式

- 地址：云浮市云城区建设北路100号市中医院设备科

- 联系人：蓝老师

- 联系方式：0766-6622788